ΠΡΟΒΛΗΜΑ 1

Το ασβέστιο προσδιορίστηκε φλογοφωτομετρικά σε στερεό υπόλειμμα φυτικής δρόγης, χρησιμοποιώντας λίθιο ως εσωτερικό πρότυπο, ως εξής 0,3052 gr δείγματος διαλυτοποιήθηκαν και αραιώθηκαν μέχρι 250,0 mL (διάλυμα Α). 10,00 mL  δ/τος Α αναμείχθηκαν με 10,00 mL  δ/τος LiCl  (500 ppm Li) και αραιώθηκαν μέχρι 100,0 mL (άγνωστο διάλυμα Χ). Παρασκευάστηκε σειρά προτύπων δ/των ασβεστίου, που όλα τους περιείχαν και 50 ppm Li (όπως το δ/μα Χ). Μετρήθηκαν η ισχύς ΡCa  και PLi των ακτινοβολιών ασβεστίου και λιθίου στα πρότυπα δ/τα και στο διάλυμα Χ, οπότε πάρθηκαν τα παρακάτω αποτελέσματα :

| CCa, ppm | 20,0 | 40,0 | 60,0 | 80,0 | 100 | x |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PCa (λ=422,7nm) | 21,2 | 51,8 | 53,8 | 88,3 | 99,8 | 38,9 |
| PLi (λ=670,7nm) | 107,8 | 127 | 89,3 | 109,4 | 97,2 | 73,8 |

- Να κατασκευαστεί καμπύλη αναφοράς και να υπολογιστεί η εκατοστιαία περιεκτικότητα της δρόγης σε ασβέστιο.

- Να κατασκευαστεί επίσης καμπύλη αναφοράς και να υπολογιστεί η εκατοστιαία περιεκτικότητα της δρόγης σε ασβέστιο χωρίς τη χρήση του εσωτερικού πρότυπου. Να συγκριθούν οι δύο καμπύλες αναφοράς, τα αποτελέσματα και να αναφερθεί πότε χρησιμοποιείται στην ανάλυση τεχνική εσωτερικού προτύπου και ποια σφάλματα είναι δυνατόν να μειώσει. Να υπολογιστεί η τυπική απόκλιση της PLi στα πρότυπα. Που οφείλονται οι διακυμάνσεις στην PLi στα πρότυπα. Γιατί η PLi του δείγματος διαφέρει σημαντικά από αυτές των προτύπων.

ΛΥΣΗ

Α. Στις μεθόδους κατά τις οποίες χρησιμοποιείται εσωτερικό πρότυπο αναλυτική παράμετρος είναι το σήμα της ουσίας που προσδιορίζουμε προς το σήμα του εσωτερικού προτύπου δηλαδή το πηλίκο PCa/PLi . Υπολογίζονται τα πηλίκα:

| CCa, ppm | 20,0 | 40,0 | 60,0 | 80,0 | 100 | x |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PCa /PLi | 0,197 | 0,408 | 0,602 | 0,807 | 1,027 | 0,527 |

Κατασκευάζεται καμπύλη αναφοράς PCa/PLi ως συνάρτηση της CCa (ppm) είτε σε χιλιοστομετρικό χάρτη ή καλύτερα υπολογιστικά με τη μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων+. Η καμπύλη αναφοράς φαίνεται στο σχήμα 1 και η εξίσωση της ευθείας είναι:

PCa /PLi = (-0,009±0,008*) + (0,0103±0,0001*) ´ CCa       (r = 0,9998#)

Από την εξίσωση βρίσκεται ότι η CCa στο δ/μα Χ είναι ίση με 52,0 ppm. Άρα στο δ/μα Α η συγκέντρωση είναι 52,0 ppm Ca ´ 100,0 mL / 10,00 mL = 520 ppm Ca. Συνεπώς το δείγμα της δρόγης περιέχει :

0,520gCaL´0,250L0,3052g´100=42,6%Ca

Β. Πάλι με τη μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων κατασκευάζεται καμπύλη αναφοράς Pca ως συνάρτηση της Cca (ppm) η οποία φαίνεται στο σχήμα 2 και η εξίσωση της ευθείας είναι:

Pca = (5±9*) + (1,0±0,1*) ´ CCa       (r = 0,97#)

Από την εξίσωση βρίσκεται ότι η CCa στο δ/μα Χ είναι ίση με 33,9 ppm. Άρα το δ/μα Α περιέχει 33,9 ppm Ca ´ 100,0 mL / 10,00 mL = 339 ppm Ca. Συνεπώς το δείγμα της δρόγης περιέχει :

0,339gCaL´0,250L0,3052g´100=27,8%Ca

Χωρίς χρήση του εσωτερικού προτύπου η γραμμικότητα της καμπύλης αναφοράς (r=0,9998) χειροτερεύει (r=0,97), και η περιεκτικότητα βρίσκεται σημαντικά μειωμένη με σφάλμα (27,8-42,6)/42,6´100=-34,7%. Η τεχνική του εσωτερικού προτύπου χρησιμοποιείται όταν η αναλυτική παράμετρος μεταβάλλεται γρήγορα με το χρόνο. Στην φλογοφωτομετρία και τις τεχνικές της ατομικής απορρόφησης και ICP η διακύμανση αυτή οφείλεται σε διακύμανση των παροχών των αερίων και της ταχύτητας αναρρόφησης. Βέβαια διακύμανση που οφείλεται σε αστάθεια της πηγής είναι δυνατό να παρουσιάσουν όλες οι οπτικές μέθοδοι στις οποίες δε χρησιμοποιείται διπλή δέσμη. Η διόρθωση που επιφέρει η χρήση του εσωτερικού προτύπου βασίζεται στην υπόθεση ότι όταν μεταβληθεί κάποια πειραματική παράμετρος τόσο το σήμα του Ca όσο και το σήμα του Li επηρεάζονται στον ίδιο βαθμό, οπότε ο λόγος των δύο σημάτων για δεδομένες συγκεντρώσεις παραμένει σταθερός. Η τεχνική του εσωτερικού προτύπου είναι χρήσιμη επίσης σε οπτικές μεθόδους απορρόφησης (UV-VIS, IR) όταν η διαδρομή μέσω της οποίας διέρχεται η δέσμη ή η επιφάνεια πρόσπτωσης της ακτινοβολίας δε διατηρείται σταθερή από δείγμα σε δείγμα. Σε οπτικές μεθόδους εκπομπής (φθορισμομετρία, φθορισμομετρία ακτίνων Χ, Raman) είναι χρήσιμη όταν η ένταση της πηγής διέγερσης ή η επιφάνεια πρόσπτωσης δεν παραμένουν σταθερές από δείγμα σε δείγμα. Σε χρωματογραφικές τεχνικές (HPLC, GC) και σε ηλεκτροφώρηση χρησιμοποιείται για διόρθωση μεταβολών του σήματος που οφείλονται σε μεταβολές της παροχής του υγρού ή του αέριου. Η προσθήκη του εσωτερικού προτύπου είναι επίσης χρήσιμη κατά την προκατεργασία δειγμάτων (εκχύλιση κλπ), όταν η προκατεργασία έχει χαμηλές και μη επαναλήψιμες ανακτήσεις για το προσδιοριζόμενο συστατικό.

Αν με χρήση του κριτηρίου Q αφαιρεθεί η μέτρηση της PLi του δεύτερου πρότυπου η οποία αποκλίνει τότε η μέση τιμή είναι: 100,9 και η τυπική απόκλιση:

SD=(100,9−107,8)2+(100,9−89,3)2+(100,9−109,4)2+(100,9−97,2)24−1=9,4

Δηλαδή το εσωτερικό πρότυπο έχει PLi = 101 ± 9 (n=4)@. Οι διακυμάνσεις στις τιμές PLi οφείλονται σε διακύμανση των παροχών των αερίων και της ταχύτητας αναρρόφησης, και σε σφάλματα παρασκευής των διαλυμάτων, ενώ η μείωση της PLi του αγνώστου διαλύματος κατά (73,8-101)/101´100=26% οφείλεται στην επίδραση των φαινομένων μήτρας.

+Κατά την κατασκευή της καμπύλης αναφοράς ανεξάρτητη μεταβλητή (independent variable) είναι η συγκέντρωση διότι οι τιμές της συγκέντρωσης έχουν μικρότερα σφάλματα από τις τιμές της έντασης της ακτινοβολίας η οποία είναι η εξαρτημένη μεταβλητή (depended variable). Η συγκέντρωση έχει σχεδόν πάντοτε μικρότερα σφάλματα από την αναλυτική παράμετρο γιατί τα πρότυπα διαλύματα/δείγματα κατασκευάζονται με χρήση αναλυτικού ζυγού.Υπάρχουν βέβαια περιπτώσεις που ως πρότυπα δε χρησιμοποιούνται διαλύματα/δείγματα που κατασκευάζονται αναλυτικό ζυγό, αλλά δείγματα αναλυμένα με άλλη μέθοδο. Η ανεξάρτητη μεταβλητή τοποθετείται στον άξονα x και η εξαρτημένη στον άξονα y. Η μέθοδος των ελαχίστων τετραγώνων εφαρμόζεται μόνο όταν υπάρχει διαθέσιμος υπολογιστής με κατάλληλο στατιστικό πρόγραμμα (π.χ. statistica) ή κατάλληλος υπολογιστής χειρός. Σημειώνεται ότι πολλοί από τους υπολογιστές χειρός που στοιχίζουν μόλις 10.000 δρχ. παρέχουν αυτή τη δυνατότητα.

*Τόσο η κλίση 0,0103 όσο και η τομή της καμπύλης αναφοράς συνοδεύονται από τις τυπικές αποκλίσεις οι οποίες παρόλο που δε χρησιμοποιούνται στον υπολογισμό της άγνωστης συγκέντρωσης, δίνουν χρήσιμα στοιχεία για την αναλυτική μέθοδο μας. Έτσι είναι δυνατός ο υπολογισμός του ορίου ανίχνευσης (Detection Limit, DL) της μεθόδου, το οποίο ορίζεται ως η συγκέντρωση εκείνη που δίνει σήμα ίσο με το τριπλάσιο της τυπικής απόκλισης της τομής της καμπύλης αναφοράς:  DL=3 ´ 0,008 / 0,0103 = 2,33 ppm Ca. Ο τρόπος αυτός χρησιμοποιείται όταν δεν υπάρχει (δεν έχει μετρηθεί) η τυπική απόκλιση του τυφλού.

#Ο συντελεστής συσχέτισης παρουσιάζεται με όλα τα δεκαδικά ψηφία που έχουν τιμή 9 συν ένα ακόμα. Ο συντελεστής συσχέτισης (correlation coefficient) είναι θετικός όταν η κλίση της καμπύλης αναφοράς είναι θετική και αρνητικός όταν αυτή είναι αρνητική. Η απόλυτη τιμή του συντελεστή συσχέτισης κυμαίνεται από 0 έως 1. Όσο ο συντελεστής συσχέτισης πλησιάζει τη μονάδα τόσο πιο γραμμική είναι η καμπύλη αναφοράς. Μεγάλη τιμή του συντελεστή συσχέτισης δε σημαίνει πάντοτε ότι η σχέση που συνδέει το μετρούμενο μέγεθος (το οποίο λέγεται και αναλυτική παράμετρος) με τη συγκέντρωση είναι γραμμική. Όπως φαίνεται στο σχήμα 3 τα σημεία της καμπύλης αναφοράς βρίσκονται σε καμπύλη (συνεχής γραμμή) και όχι σε ευθεία, παρόλο που η καμπύλωση είναι μικρή ώστε να υπολογίζεται μεγάλος συντελεστής συσχέτισης για προσαρμογή των πειραματικών δεδομένων σε ευθεία (διακεκομμένη γραμμή). Επίσης μικρή τιμή του συντελεστή συσχέτισης δε σημαίνει ότι η αναλυτική παράμετρος και η συγκέντρωση δεν έχουν σχέση. Σημαίνει απλά ότι δεν υπάρχει γραμμική σχέση. Για τους παραπάνω λόγους η καμπύλη αναφοράς πρέπει πάντα να σχεδιάζεται (σε χιλιοστομετρικό χάρτη ή σε οθόνη υπολογιστή).

@Πειραματικά αποτελέσματα παρουσιάζονται με το μέσο όρο, συνοδευόμενο από την τυπική απόκλιση και τον αριθμό μετρήσεων που έγιναν